Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Alytaus miesto savivaldybės administracijos (toliau - Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 722202 „Universali stacionari rentgeno diagnostinė sistema“ (toliau - Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Tarnyba, prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus, teikia pastabas ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentų nuostatų:

- Dėl techninės specifikacijos

Tarnyba prašė Perkančiosios organizacijos prevenciniam vertinimui pateikti bent kelis gamintojus ir konkrečius šių gamintojų įrangos modelius, kurie pilnai atitinka techninės specifikacijos (Specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas) reikalavimų visumą (prie kiekvieno techninio reikalavimo atitinkamai nurodant konkrečios tiekėjo siūlomos įrangos parametrus), kartu pateikiant ir įrodymus (gamintojo leidinius ir pan.), kuriais remiantis būtų galimybė patikrinti nurodytų modelių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. VšĮ Alytaus poliklinika pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, jog pagal rinkos analizės bei prieš pradedant Pirkimo procedūras atliktos rinkos konsultacijos duomenis, Pirkimo techninę specifikaciją atitinka gamintojų Siemens YsioX, GE Definium, Philips Diagnost C90, United Imaging Healthcare uDR780 Pro, Samsung GC85 serijų sistemos, tačiau nepateikė tai pagrindžiančios gamintojų įrangos techninių reikalavimų oficialios informacijos, informuodama, jog tokių dokumentų neturi. VšĮ Alytaus poliklinika papildomai akcentavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) praktiką, pažymėdama, jog Pirkimo techninė specifikacija parengta atsižvelgiant į jos poreikį, ir ji a priori (iš anksto) patikrinta rinkos konsultacijų metu.

Tarnyba atliko Pirkimo techninės specifikacijos vertinimą ir patikrino VšĮ Alytaus poliklinikos nurodytų modelių Siemens YsioX, GE Definium, Philips Diagnost C90, United Imaging Healthcare uDR780 Pro, Samsung GC85 atitiktį Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų visumai, pagal Tarnybos turimus duomenis bei viešai prieinamą informaciją. Atlikus vertinimą, nustatyta, jog Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų visumos neatitinka nei vienas iš VšĮ Alytaus poliklinikos nurodytų įrangos modelių.

Prevencinio vertinimo metu nustatyta, kad Pirkimo techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai itin specifiniai, ar aukšti, arba neatitinkantys higienos normų reikalavimų. Pvz. Pirkimo techninės specifikacijos 3.5 papunktis reikalauja srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazono ne siauresnio nei 0,5 - 800 mAs. Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 12 įsakymu Nr. V-922 patvirtintos Lietuvos Respublikos higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir įvertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ 28.2 papunktį, didžiausia vienos ekspozicijos trukmė neturi būti didesnė kaip 6 s arba srovės stiprio ir ekspozicijos trukmės sandauga neturi būti didesnė nei 600 mAs. Taigi Pirkimo techninės specifikacijos 3.5 papunktis nustato aukštesnes srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazono ribas, nei leidžia naudoti higienos norma. Atkreiptinas dėmesys į Pirkimo techninės specifikacijos 3.2 p. (generatoriaus dažnis ≥ 100 kHz), nurodytą 3.5 p. (srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazonas ne siauresnis už 0,5 – 800 mAs), 4.2 p. (anoido sukimosi greitis ≥ 9000 rpm), 4.5 p. (mažojo židinio nominali galia ≥ 40 kW), 4.6 p. (didžiojo židinio nominali galia ≥ 100 kW), 4.8 p. (maksimali anodo šiluminė talpa ≥ 400 kHU), 4.9 p. (maksimali rentgeno vamzdžio šiluminė talpa ≥ 1300 kHU), 6.7 p. (vaizdo kameros skiriamoji geba ≥ 1900 x 1000 pikselių), 7.4 p. (minimalus atstumas nuo stalviršio iki grindų ≤ 520 mm), 7.5 p. (maksimalus atstumas nuo stalviršio iki grindų ≥ 850 mm), 7.6 p. (išilginio stalviršio judėjimo diapazonas ≥ 800 mm), 7.7 p. (skersinio stalviršio judėjimo diapazonas ≥ 250 mm), 7.8 p. (tyrimo diapazonas stalo išilginėje ašyje naudojant detektoriaus esančio jo dėkle slankiojimo bei stalviršio slankiojimo ribas, nekeičiant paciento padėties ant stalviršio ≥ 1900 mm), 7.9 p. (tyrimo diapazonas stalo skersinėje ašyje naudojant detektoriaus esančio jo dėkle slankiojimo bei stalviršio slankiojimo ribas, nekeičiant paciento padėties ant stalviršio ≥ 600 mm), 7.10 p. (detektoriaus dėklo išilginio judėjimo diapazonas ≥ 450 mm), 8.2 p. (detektoriaus centro aukščio motorizuoto keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas - nuo 320 iki 1750 mm), 8.5 p. (rentgenografinis tiklelis/iai leidžiantis atlikti tyrimus keičiant atstumą nuo šaltinio iki detektoriaus 1100 – 1800 mm ribose), 13.9.1. p. (kelių vaizdo langų palaikymas: ≥ 4 ekranų (langų), automatiškai sulygiuoti vaizdo peržiūros naršyklės langai pasirinktiems ekranams). Kyla klausimų, kuo remiantis nustatytos nurodytos skaitinės vertės/verčių ribos ir kuo pagrįstas jų klinikinis poreikis, nes šiuose punktuose nurodytos vertės/verčių ribos itin specifinės, ar aukštos, nėra būdingos Tarnybos specialistams žinomų skirtingų gamintojų modeliams. Taip pat nėra aiškus poreikis Pirkimo techninėje specifikacijoje keliamų būtinų reikalavimų 9.12 p. (pilnas baterijos įkrovimo laikas ≤ 4 h), 9.13 p. (galimybė krauti detektorių stalo/stovo dėkle), jeigu pagal Pirkimo techninės specifikacijos 9.2 p. detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja galima ir laidinė (analogiškai detektoriui Nr. 2 Pirkimo techninės specifikacijos 10.12 p. (pilnas baterijos įkrovimo laikas ≤ 4 h), 10.13 p. (galimybė krauti detektorių stalo/stovo dėkle), jeigu pagal Pirkimo techninės specifikacijos 10.2 p. galima ir laidinė detektoriaus komunikacijos su radiologijos technologo darbo vieta sąsaja). Pažymėtina, jog Pirkimo techninės specifikacijos 4.11 p. (vamzdžio šiluminės talpos užsipildymo lygio indikacija rentgeno technologo darbo vietos kompiuterio ekrane bei rentgeno vamzdžio valdymo konsolėje), 12.3 p. (virtualus (nuotolinis) spinduliuotės kolimavimas iš radiologijos technologo darbo vietos naudojant paciento kameros vaizdą), 12.4 p. (virtualios AEC kameros, dedamos ant realaus laiko paciento kameros vaizdo, su paryškintomis aktyviomis kameromis), 12.5 p. (virtualus tyrimo srities žymėjimas kombinuotiems vaizdams (automatinė vaizdų sujungimo funkcija) paciento kameros vaizde), 12.6 p. (virtuali detektoriaus padėtis indikuojama paciento kameros vaizde) yra itin specifiniai, todėl būtinas išsamus ir detalus šių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Taip pat kyla klausimų, kodėl Pirkimo techninės specifikacijos 13.9.2 p. nurodyti palaikomi DICOM standarto duomenų tipai (CR, DX, CT, ES, IO, XC, OT, OP, PX, RG, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG) nesutampa su techninės specifikacijos 14.7.2 p. nustatytame atitikimo DICOM 3.0 standarto nurodytiems duomenų tipams (CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG tipų DICOM vaizdų palaikymas) ir ar tikrai VšĮ Alytaus poliklinika turi ar planuoja įsigyti įrangą, kuriai reikalinga DICOM standartai, pvz. NM, PT.

Įstatymo 37 straipsnio 3 dalis nustato, jog techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų. Teismų praktikoje perkančiosioms organizacijoms pripažįstama didelė diskrecija, nustatant techninės specifikacijos reikalavimus, nes jos geriausiai žino poreikį ir siekiamus rezultatus, tačiau kartu akcentuojama perkančiųjų organizacijų pareiga technines specifikacijas parengti taip, kad ekonominės veiklos vykdytojams būtų sudaromos vienodos galimybės dalyvauti pirkimo procedūroje ir nesudaroma nepagrįstų kliūčių, taikant konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui palankius reikalavimus, taip pat užtikrinti techninės specifikacijos išsamumo atitiktį proporcingumo principui (kuo išsamesnės techninės specifikacijos nustatomos, tuo didesnė rizika, kad konkretaus gamintojo prekės bus privilegijuojamos). Perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba itin specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas. Nagrinėjamu atveju Perkančioji organizacija nepateikė įrodymų, jog Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinka daugiau nei vieno gamintojo modelis, o VšĮ Alytaus poliklinika formalaus pobūdžio paaiškinimas, argumentuojant perkančiosios organizacijos diskrecija nustatyti techninės specifikacijos reikalavimus ir prieš Pirkimo procedūras atliktos rinkos konsultacijos faktu, Tarnybos vertinimu, nėra tinkamas Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytų aukštų, ar itin specifinių reikalavimų pagrindimas. Nesant įrodymų, jog Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinka daugiau nei vieno konkretaus gamintojo modelis, neturint Pirkimo techninėje specifikacijoje nustatytų aukštų, ar itin specifinių reikalavimų pagrindimo, Tarnyba rekomenduoja šį Pirkimą nutraukti. Prieš inicijuojant naujo pirkimo procedūras, Perkančiajai organizacijai rekomenduotina pakartotinai įsivertinti ar Perkančiosios organizacijos poreikio neatitiktų CPO.LT kataloge siūloma rentgeno diagnostinė įranga (jeigu priimamas sprendimas pirkimo neatlikti naudojantis centralizuotu pirkimų katalogu, tokio sprendimo motyvai ir argumentai turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose, vadovaujantis Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punktu), atlikti rinkos tyrimą bei tinkamai parengti techninę specifikaciją, užtikrinant, jog ji neribotų tiekėjų konkurencijos, t. y. techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitiktų daugiau nei vieno gamintojo konkreti įranga.

- Dėl pasiūlymų vertinimo kriterijų ir tvarkos

Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priede „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“, nustatytas kainos kriterijus (kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime 60 iš 100) bei techniniai kokybės kriterijai Y1 - Y15 (kokybės kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime 40 iš 100).

Vertinant Pirkimo sąlygų 8 priede nurodytus techninius kokybės kriterijus, pažymėtina, jog perkančioji organizacija, nusprendusi vykdyti pirkimą pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, pirmiausia turi įvertinti, ar pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai atspindi potencialią ekonominę naudą, ar bus pasiekti konkretūs pirkimo tikslai, o tokius sprendimus motyvuoti iki viešojo pirkimo pradžios, t. y. perkančioji organizacija turi turėti pagrindžiančius dokumentus (pvz., pirkimo paraiškoje, Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokole ar kituose dokumentuose), dėl kokių priežasčių pasirinkti vieni ar kiti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai, jų parametrai, kodėl jiems suteikti vieni ar kiti lyginamieji svoriai ir kokia jų įtaka perkamo objekto naudojimo efektyvumui bei potencialiai ekonominei naudai. VšĮ Alytaus poliklinika Tarnybai pateikė paaiškinimus, nurodydama, jog „<...> pasirinkti vertinti techniniai privalumai yra būdingi rinkoje esantiems produktams ir apibūdina jų kokybę. Tokie privalumai pagrįstai nustatyti, atsižvelgiant į Pirkėjos veiklos pobūdį. Pirkėja paaiškina kokybės kriterijų reikšmę: Y1 - aukštesnis generatoriaus dažnis lemia greitesnį kV užkėlimą iki nustatytos reikšmės, tuo pačiu išspinduliuojama mažiau mažos energijos dar vadinimų „minkštųjų“ rentgeno spindulių, mažinama paciento apšvita, vaizdas turi geresnę SNR (signalo ir trikdžių santykio) reikšmę – lemia geresnę vaizdo kokybę; Y2, Y3 – daro įtaką didesnės galios ir aukštesnės kokybės sistemos komponentams – lemia platesnį tyrimų parametrų pasirinkimo diapazoną ir didesnį įrangos naudojimo resursą; Y4, Y5, Y7, Y8, Y10, Y12– daro įtaką geresnei sistemos ergonomikai, platesnėms paciento pozicionavimo galimybėms – lemia patogesnę paciento padėtį tyrimo metu, greitesnį tyrimo atlikimą ir geresnę vaizdo kokybę; Y6, Y9, Y11 – lemia optimalesnę jonizuojančios spinduliuotės kontrolę – užtikrina mažesnę apšvitą pacientams ir geresnę vaizdų kokybę; Y13, Y14 – lemia naujesnės kartos detektorių technologiją, geresnę skiriamąją gebą – geresnę vaizdų kokybę; Y15 – lemia patogesnį tyrimo planavimą ir greitesnį darbą su sistema.“ Tarnybai nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių VšĮ Alytaus poliklinika bendro pobūdžio teiginius, jog pasirinkti vertinti techniniai privalumai yra būdingi rinkoje esantiems produktams. Priešingai, Pirkimo specialiųjų sąlygų 8 priede nurodyti kokybės kriterijai Y1, Y3 , Y8, Y10 , Tarnybos nuomone, yra itin specifiniai, ar aukšti (žr. Rekomendacijos dalis dėl Pirkimo techninės specifikacijos 3.2, 3.5, 7.10, 8.2 papunkčių). Pvz., pagal Y3 skiriami 3 balai, kai maksimali srovės ir laiko sandaugos reikšmė ≥ 1000 mAs, nors pagal higienos normos HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir įvertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ 28.2 papunktį, leistina naudoti ne didesnė nei 600 mAs.

Akcentuotina, jog vadovaujantis Įstatymo 55 straipsnio 5 dalimi, pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijai neturi Perkančiajai organizacijai suteikti neribotos pasirinkimo laisvės ir turi užtikrinti veiksmingą tiekėjų konkurenciją. Kartu pažymėtina, jog kainos ir kokybės santykis parodo kiek Perkančiajai organizacijai yra svarbi kokybė (šiuo atveju pasirinkti techniniai parametrai), t. y. kiek Perkančioji organizacija pasirengusi sumokėti už kokybės kriterijus ir paprastai tikrinamas simuliacijos metodu. Atlikus Pirkimo sąlygose pasirinkto kainos ir kokybės santykio patikrinimą simuliacijų metodu nustatyta, jog Perkančiosios organizacijos pasirinktas kokybės techninių kriterijų reikšmingumas, pagal Pirkimo vertę, pinigine išraiška yra apie 151515,15 Eur be PVM. Atsižvelgiant į tai, jog techninių kokybės kriterijų svoris ekonominio naudingumo įvertinime yra itin reikšmingas, o pateiktas pagrindimas dėl techninių kokybės kriterijų kelia abejonių dėl veiksmingos tiekėjų konkurencijos užtikrinimo, nustačius itin specifinius, ar aukštus techninius kriterijus, rekomenduotina, iš naujo vykdant Pirkimo procedūras pakartotinai įsivertinti Pirkimo sąlygose nustatytus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, bei jiems suteikiamų lyginamųjų svorių pagrįstumą ir proporcingumą, atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas įpareigoja perkančiąsias organizacijas siekti, jog prekėms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, o vykdant pirkimą turi būti užtikrinama tiekėjų konkurencija.

- Dėl reikalavimo tiekėjui būti siūlomos įrangos gamintoju ar oficialiu siūlomos įrangos gamintojo įgaliotu atstovu

Pirkimo specialiųjų sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės 15.4 papunktyje nustatytas reikalavimas, jog tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas. Pažymėtina, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 12 straipsniu 1 dalimi, tiekėjas, siekiantis gauti licenciją prekiauti, montuoti, remontuoti ir prižiūrėti jonizuojančią įrangą, turi atitikti aukščiau nurodyto įstatymo 5 dalyje nustatytus reikalavimus tarp kurių yra reikalavimas turėti kvalifikuotus darbuotojus. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 „Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės), 6 punkte nustatyta, jog „Reguliuojančiosios institucijos išduota licencija <...> suteikia teisę asmeniui vykdyti licencijoje <...> nurodytą veiklą licencijos <...> priede nustatytomis, taip pat kartu su paraiška išduoti licenciją <...> pateiktuose dokumentuose <...> nurodytomis veiklos sąlygomis“, 13 punkte nustatyti dokumentai būtini veiklai įteisinti dėl konkrečių jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, tarp kurių ir dokumentai, patvirtinantys, kad darbuotojai mokyti dirbti su konkrečiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu (-iais) ar montuoti, prižiūrėti ir remontuoti konkretaus pavadinimo ir modelio jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kopijos (Taisyklių 13.6.4 punktas). Taigi, pagal aukščiau nurodytą teisinį reglamentavimą, tiekėjas, neturintis specialisto, kuriam turi būti suteikta teisė dirbti su konkretaus modelio įranga, negautų licencijos, kas kartu reiškia, kad tiekėjas neturi teisės teikti tokios įrangos. Atsižvelgiant į šį reglamentavimą, Tarnyba rekomenduoja iš naujo vykdant naujo pirkimo procedūras apsvarstyti nurodytos nuostatos įtraukimo į pirkimo dokumentus tikslingumą ir proporcingumą.

- Dėl Pirkimo sutarties projekto

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijai pirkimo sąlygose turi būti nustatomi ne dėl to, kad būtų galima tik palyginti tiekėjų pasiūlymus, o tam, kad pasiūlymų vertinimo metu pamatuota ekonominė nauda būtų įgyvendinta vykdant sudarytą pirkimo sutartį. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teisės taikymo praktiką, nurodė, kad tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams aprašymai (juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai), susiję su įvairiais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, būtų įtraukti į viešojo pirkimo sutartį bei vykdomi (LAT nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018). Kai tiekėjas, pripažintas laimėtoju dėl to, kad jo pasiūlymas geriau už kitų pirkimo dalyvių pasiūlymus atitiko ekonominio naudingumo reikalavimus, toks jo pranašumas turi tiesiogiai atsispindėti ir sutartyje, todėl rekomenduotina Prekių pirkimo-pardavimo sutarties projekto specialiųjų sąlygų 3.1 papunktį papildyti nuoroda ne tik į šios sutarties 1 priedą „Techninė specifikacija“, bet ir 2 priedą „Pasiūlymas“, kurio formos (Specialiųjų Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“) 4.2 papunktyje reikalaujama nurodyti konkrečias kokybės kriterijų reikšmes.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus argumentus, Tarnyba rekomenduoja šį Pirkimą nutraukti, prieš inicijuojant naujo viešojo pirkimo procedūras, rekomenduotina pakartotinai įsivertinti, ar Perkančiosios organizacijos poreikio neatitiktų CPO.LT kataloge siūloma rentgeno diagnostinė įranga (jeigu priimamas sprendimas pirkimo neatlikti naudojantis centralizuotu pirkimų katalogu, tokio sprendimo motyvai ir argumentai turi būti nurodyti pirkimo dokumentuose, vadovaujantis Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 1 punktu), atlikti rinkos tyrimą bei tinkamai parengti techninę specifikaciją, užtikrinant, jog ji neribotų tiekėjų konkurencijos, t. y. techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitiktų daugiau nei vieno gamintojo konkreti įranga, pakartotinai įsivertinti Pirkimo sąlygose nustatytus ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, bei jiems suteikiamų lyginamųjų svorių pagrįstumą ir proporcingumą, atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas įpareigoja perkančiąsias organizacijas siekti, jog prekėms įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, o vykdant pirkimą turi būti užtikrinama tiekėjų konkurencija.

Pažymėtina, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio Pirkimo procedūrų vykdymo ar nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, nes Tarnybos pateikta Rekomendacija nėra privalomojo pobūdžio įpareigojimas, tačiau Perkančiajai organizacijai, neatsižvelgus į Rekomendaciją, yra sprendžiamas klausimas dėl Pirkimo perdavimo išsamiam vertinimui. Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „<...> Tarptautinių pirkimų atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams, negu iš pradžių atrinktiesiems, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių.“

Pirkimą VšĮ Alytaus poliklinika, juridinio asmens kodas 190272218, vardu atlieka Alytaus miesto savivaldybės administracija, kuriai Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-205 „Dėl teisės Alytaus miesto savivaldybės administracijai atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas“, suteikta teisė atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.

LAT 2019 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-328-248/2019 44 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika, akcentuojant, kad perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, jei ji tai daro nepažeisdama Įstatyme įtvirtintų viešųjų pirkimų principų ir nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją, laikydamasi Įstatyme nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių.

Įgyvendinanti Europos parlamento ir Tarybos 2014 m. vasario 26 d. direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB 42 straipsnio 2 dalį: „<...>Techninėmis specifikacijomis ekonominės veiklos vykdytojams sudaromos vienodos galimybės dalyvauti pirkimo procedūroje ir nesudaromos nepagrįstos kliūtys atverti viešuosius pirkimus konkurencijai.“

LAT 2019 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-32-378/2019.

LAT 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011.

Mokomoji kainos ir kokybės santykio formulių skaičiuoklė: https://vpt.lrv.lt/lt/metodine-pagalba/gaires-ir-rekomendacijos.

Tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1S-19 patvirtintų Prekių pirkimo-pardavimo sutarties Specialiųjų sąlygų 3.1. papunktyje nurodoma: „<...> Išsamus Prekių aprašymas ir kiti reikalavimai tiekiamoms Prekėms nustatyti Sutarties priede Nr. [_] „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir Sutarties priede Nr. [_] „Pasiūlymas“.“