Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 95 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatomis, vykdo Įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją.

Vadovaujantis Tarnybai Įstatyme nustatyta pažeidimų prevencijos funkcija, šiuo metu atliekama Kėdainių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Perkančioji organizacija) vykdomo pirkimo Nr. 716051 „Ultragarsinė diagnostikos sistema“ (toliau – Pirkimas) dokumentų atitikties Įstatymui ir su jo įgyvendinimu susijusiems teisės aktams peržiūra (peržiūra prevenciniais tikslais atliekama tam tikra apimtimi).

Prevencine tvarka peržiūrėjusi Pirkimo dokumentus, įvertinusi Perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją ir dokumentus, Tarnyba teikia pastabas, klausimus ir rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) dėl Pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų.

Tarnyba prašė Perkančiosios organizacijos nurodyti bent kelis (ne mažiau kaip 3) gamintojų modelius pilnai atitinkančius Pirkimo Techninės specifikacijos (toliau – TS) reikalavimų visumą. Perkančioji organizacija nurodė, kad TS atitinka šie modeliai: SIEMENS Acuson Sequoia, PHILIPS EPIQ Elite, General Electric Logiq E10, kurie atitinka visus TS nustatytus techninius reikalavimus. Tarnyba atliko nurodytų modelių atitikties TS vertinimą ir nustatė, kad General Electric Logiq E10 neatitinka TS 16.4.3 papunkčio „Elementų skaičius ≥ 128.“ reikalavimo, nes 6S-D daviklis turi tik 96 elementus. Dėl šio reikalavimo buvo teiktos pastabos rinkos konsultacijos metu ir į kurias nebuvo atsižvelgta, todėl darytina išvada, kad TS nustatytus reikalavimus atitinka 2 Perkančiosios organizacijos nurodyti modeliai.

Taip pat Tarnyba prašė Perkančiosios organizacijos nurodyti kurie modeliai, atitinkantys TS nurodytų reikalavimų visumą, taip pat atitinka ir techninius kokybinius kriterijus (ar dalį jų). Iš pateiktų Perkančiosios organizacijos duomenų nustatyta, kad visus techninius kokybės kriterijus atitinka tik vienas PHILIPS EPIQ Elite aparatas, o kita įranga atitinka tik dalį nustatytų reikalavimų.

Tarnyba atliko simuliacijas atsižvelgiant į planuojamą pirkimo vertę XX Eur be PVM (vertė neviešinama) ir nustatė, kad norint Pirkimą laimėti tiekėjui, kuris negali pasiūlyti įrangos atitinkančios T3, T5, T6 kriterijus bei siekiant konkuruoti pasiūlymo kainą reikėtų sumažinti XX Eur be PVM (neviešinama). Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju kiekybiniams kriterijams yra nustatytas gana aukštas balas (ekonominio vertinimo kriterijų pinigine vertė yra didelė), o Perkančiosios organizacijos pateiktas pagrindimas dėl techninių kokybės kriterijų ekonominės naudos yra deklaratyvus ir keliantis abejonių, rekomenduotina pakartotinai įsivertinti nustatytų reikalavimų pagrįstumą bei proporcingumą.

Tarnyba pažymi, kad Įstatymo 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas įpareigoja perkančiąsias organizacijas siekti, jog prekėms, paslaugoms ar darbams skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai, ir nors simuliacijos parodo tik hipotetinius pasiūlymo vertinimo atvejus, tačiau tokie skaičiavimai parodo, kokia pinigine išraiška yra vertinamas vienas ar kitas ekonominio naudingumo kriterijus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba rekomenduoja pakartotinai įsivertinti, ar pasirinkti kokybės techniniai kriterijai šiuo atveju yra tikslingi bei pagrįsti, ir ar Perkančioji organizacija tikrai gaus papildomą ekonominę naudą. Taip pat rekomenduotina įsivertinti ir lyginamuosius svorius kainai 60 ir techniniams pranašumams 40, nes, kaip nurodyta aukščiau, šiuo atveju tiekėjų konkurencija yra apribojama. Atkreiptinas dėmesys, kad jei Perkančiajai organizacijai yra svarbu įsigyti įrangą su aukštesniais parametrais, kuri būtina jos funkcijų vykdymui, ji tuos reikalavimus privalo įtvirtinti TS, o nustatant ekonominio vertinimo kriterijus turi būti vertinama jų suteikiama papildoma nauda bei užtikrinama galimybė tiekėjams konkuruoti siūlant geresnių parametrų įrangą už adekvačią kainą.

Sutarties projekto Specialiųjų sąlygų 3.3 papunktyje nurodyta, jog pirkimas vykdomas pagal ES finansavimą pagal rengiamą projektą pagal 2022-2030 metų sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą”.

Prašome nurodyti kokia įgyvendinančioji agentūra administruoja šį projektą ir ar buvo atlikta šio Pirkimo išankstinė patikra? Jeigu įgyvendinančioji agentūra atliko patikrą, prašome nurodyti kokias pastabas pateikė (jei jos buvo teiktos).

Priėmus sprendimą atsižvelgti į pateiktą Rekomendaciją ir tikslinti Pirkimo dokumentus, Perkančioji organizacija turi įvertinti, ar toks tikslinimas nebūtų laikytinas esminiu pirkimo dokumentų keitimu, kurį atlikus būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai, ar šiuo atveju galėtų būti pritaikyti Borta kriterijai ir, nenutraukiant Pirkimo procedūros, Pirkimo dokumentai būtų patikslinti, tinkamai informuojant tiekėjus apie patikslinimus ir pratęsiant pasiūlymų pateikimo terminą. Atkreiptinas dėmesys, kad  Įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad „tarptautinių pirkimų atveju negali būti daromi tokie esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, dėl kurių būtų buvę galima leisti dalyvauti kitiems kandidatams, negu iš pradžių atrinktiesiems, arba pirkimo procedūra būtų pritraukusi daugiau dalyvių“, o 29 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad „Perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų, dėl kurių pirkimas tampa nebetikslingas ar jį įvykdžius būtų įsigytas perkančiosios organizacijos poreikių neatitinkantis pirkimo objektas“.

Pažymime, kad visais atvejais sprendimą dėl tolimesnio pirkimo vykdymo / nutraukimo priima pati Perkančioji organizacija, kadangi Tarnybos pateikta rekomendacija nėra privalomojo pobūdžio įpareigojimas, tačiau Perkančiajai organizacijai, neatsižvelgus į Rekomendacijoje pateiktas pastabas ir / ar pasiūlymus, yra sprendžiamas klausimas dėl Pirkimo perdavimo vertinimui.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) 2017-04-05 sprendimu UAB „Borta“ prieš VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkciją C-298/15 iš dalies pakeista nuosekliai formuota praktika, bei pripažinta, jog paskelbtos viešojo pirkimo sąlygos, įskaitant esmines pirkimo sąlygas, gali būti keičiamos pirkimo vykdytojo iniciatyva. ESTT suformulavo specialius kriterijus, kuriais remiantis pirkimo sąlygos gali būti pakeistos pirkimo vykdytojo iniciatyva (Borta kriterijai) (70-77 p.) https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2625A13002ED90BC5BF6822218EA108A?text=&docid=189626&pageIndex=0&doclang=lt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2616222