# VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

| VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei Ligoninės g. 12, LT-62114 Alytus El. p.: alytus@ligonine.lt VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“ Konstitucijos pr. 7, LT-09308, Vilnius El. p.: info@vilniusjts.eu |  |  |  | 2020-11-12 Į 2020-09-25 2020-10-16 2020-10-22 2020-10-29 | Nr. 4S-1028 Nr. SD-2306 el. laišką el. laišką el. laišką | (7.4 E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VERTINIMO IŠVADA

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu, atliko VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) vykdytų viešųjų pirkimų vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/ sutarties pavadinimas, data, numeris | „Medicininė įranga“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2019-08-07, pirkimo Nr. 448032) (toliau – Pirkimas Nr. 1) | „Medicininė įranga“ (CVP IS skelbtas 2020-03-25, pirkimo Nr. 478669) (toliau – Pirkimas Nr. 2); 2020-05-18 Viešojo pirkimo–pardavimo sutartis Nr. LS-105 (toliau – Sutartis) |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Viešųjų pirkimų įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-06-11) (toliau – Įstatymas) | Įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-03-19) |
| Pirkimo būdas | Atviras konkursas | Atviras konkursas |
| Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros), faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo Nr. 1 vertė – 181 157,00 Eur be PVM | Planuota Pirkimo Nr. 2 vertė – 131 570,00 Eur be PVM; Sutarties vertė – 131 404,96 Eur be PVM |
| Tiekėjas / teikėjas / rangovas / koncesininkas, juridinio asmens kodas (su kuriuo sudaryta sutartis) | - | UAB „Arbor Medical Corporation LT“, įm. kodas 301577716 |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Išsamus Pirkimo Nr. 1 procedūrų vertinimas po Pirkimo Nr. 1 procedūrų nutraukimo | Išsamus Pirkimo Nr. 2 procedūrų vertinimas po Sutarties sudarymo |
| Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija | Projektas Nr. LT-PL-3R-247 „Inovatyvus Lean procesų valdymo įgyvendinimas Lietuvos Lenkijos pasienio ligoninėse“, VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“ | Projektas Nr. LT-PL-3R-247 „Inovatyvus Lean procesų valdymo įgyvendinimas Lietuvos Lenkijos pasienio ligoninėse“, VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“ |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas, nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas | - | - |

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | Įstatymo 17 str. 1 d. |
| --- | --- |
| Perkančioji organizacija, siekdama įsigyti mobilų rentgeno aparatą su C lanku, Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies techninės specifikacijos (toliau – Techninė specifikacija Nr. 1) 1.2 punkte nustatė reikalavimą, kad prekė privalo turėti nuolatinės rentgenoskopijos savybę. 2019-08-28 tiekėjas UAB „Apex Medicus“ kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, nurodydamas, kad minėta technologija yra pasenusi ir labiau kenkia pacientui dėl didelės rentgeno spinduliuotės, todėl paprašė Perkančiosios organizacijos „<...> paaiškinti numatomą klinikinį nuolatinės rentgenoskopijos panaudojimą <...> įstaigoje arba panaikinti techninės specifikacijos punktą „1.2 Nuolatinė rentgenoskopija“ kaip techniškai nepagrįstą ir prieštaraujantį galiojantiems teisės aktams dėl apšvitos mažinimo“. 2019-08-30 Pirkimo Nr. 1 komisija posėdžio metu nusprendė panaikinti Techninės specifikacijos Nr. 1 1.2 punkto reikalavimą „Nuolatinė rentgenoskopija“, t. y. faktiškai pakeitė paskelbtas Pirkimo Nr. 1 sąlygas. Atsižvelgiant į Pirkimo Nr. 1 sąlygų pakeitimo pobūdį, Tarnyba sprendžia, kad Techninės specifikacijos Nr. 1 pakeitimas laikytinas esminiu, turėjusiu įtakos tiekėjų suinteresuotumui ir galimybėms pateikti Pirkimo Nr. 1 sąlygų reikalavimus atitinkančius pasiūlymus, todėl minėto reikalavimo panaikinimas reiškia, kad pasiūlymą Pirkime Nr. 1 būtų galėję pateikti daugiau tiekėjų, kurių siūlomos prekės neturi nuolatinės rentgenoskopijos palaikymo galimybės. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai keičiamos esminės pirkimo sąlygos (nagrinėjamu atveju – pakeičiami Techninės specifikacijos Nr. 1 reikalavimai taip, jog po atliktų pakeitimų daugiau tiekėjų galėtų dalyvauti Pirkime Nr. 1) pirkimą reikia nutraukti ir esant poreikiui pradėti naujas pirkimo procedūras. Šios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT), nurodęs, kad „paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė; kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai“. „Perkančioji organizacija, laikydamasi iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo nekeisti pirkimo sąlygų, per visą viešojo pirkimo procedūrą privalo laikytis iš anksto paskelbtų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad sąlygų modifikavimu siekiama ištaisyti jų ydingumą“. Atsižvelgiant į išdėstytą, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo, nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principus. |  |
|  | Įstatymo 17 str. 1 d., Įstatymo 29 str. 3 d., Įstatymo 103 str. 3 d. |
| Pirkimo Nr. 1 pirmajai pirkimo daliai pasiūlymus pateikė 4 tiekėjai. Perkančiajai organizacijai įvertinus tiekėjų pasiūlymus, trys pasiūlymai buvo atmesti dėl to, kad neatitiko nustatytų Techninės specifikacijos Nr. 1 reikalavimų. Tolimesnėse Pirkimo Nr. 1 procedūrose liko dalyvauti vienintelis tiekėjas UAB „Arbor Medical Corporation LT“ (toliau – Arbor). UAB „Apex Medicus“ (toliau – Apex), Perkančiajai organizacijai 2019-09-27 teikė pretenziją dėl sprendimo atmesti šio tiekėjo pasiūlymą, tačiau pretenzija buvo atmesta nekeičiant priimto sprendimo dėl Apex pasiūlymo atmetimo. Minėtasis tiekėjas Perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą apskundė teismui ir teismas sprendimu įpareigojo Perkančiąją organizaciją tiekėją Apex grąžinti į Pirkimo Nr. 1 procedūras. 2020-01-24 Pirkimo Nr. 1 komisija posėdžio metu sudarė pasiūlymų eilę, kurios pirmoje vietoje buvo Apex (pasiūlymo kaina – 138 451,83 Eur su PVM), antroje – Arbor (pasiūlymo kaina – 159 000,00 Eur su PVM). 2020-01-31 Arbor pateikė pretenziją dėl Apex siūlomos prekės neatitikimo Techninės specifikacijos Nr. 1 reikalavimams, savo argumentus grįsdama viešai prieinama informacija, kuri nėra gamintojo patvirtinta kaip oficiali. 2020-02-03 Perkančioji organizacija kreipėsi į Apex, prašydama patikslinti atitikimą Techninės specifikacijos Nr. 1 reikalavimams, kuriuos pretenzijoje ginčijo Arbor. 2020-02-06 Apex Perkančiajai organizacijai pateiktame rašte nurodė, kad „<...> visų techninėje specifikacijoje reikalaujamų parametrų atitikimas yra pagrįstas gamintojo išduotame dokumente „alien X TECHNICAL DATA SHEET“, Eurocolumbus nurodytomis parametrų reikšmėmis. Šis dokumentas yra pateiktas kartu su pasiūlymu“. 2020-02-10 raštu Nr. SD-327 Perkančioji organizacija informavo Pirkimo Nr. 1 dalyvius apie pirmosios pirkimo dalies nutraukimą: „Perkančioji organizacija, nagrinėdama tiekėjų gautas pretenzijas pastebėjo klaidų savo parengtuose dokumentuose, dėl kurių ji, galimai, nepasieks pirkimu siekiamų tikslų (įsigyti jai reikalingų charakteristikų prekės), ir negali sąlygų pataisyti nenutraukdama pirkimo. Taip pat perkančioji organizacija pastebėjo, jog dėl ydingai suformuluotų sąlygų tiekėjai suprato skirtingai, todėl pateikė pasiūlymą, kurio perkančioji organizacija negali objektyviai įvertinti“. 2020-02-19 Apex Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją dėl Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies nutraukimo, kadangi Perkančioji organizacija iš esmės nepateikė jokių aiškių argumentų dėl tokio priimto sprendimo. 2020-02-26 raštu Nr. SD-462 Perkančioji organizacija Apex pretenziją atmetė, nurodydama, kad „<...> tik vykdant šio viešojo pirkimo procedūras, paaiškėjo, kad pirkimo sąlygų techninėse specifikacijose iš viso nebuvo keliamas reikalavimas C lanko rentgeno vamzdžio aukščio reguliavimo riboms. Ligoninės darbinis operacinio stalo aukštis yra apie 75 cm, stalviršio storis (čiužinys ir valdymo rankenos) apie 20 cm, reguliavimo ribos nuo 70 iki 110 cm. Tam, kad aparatas tilptų po operaciniu stalu, C lanko rentgeno vamzdis žemiausioje pozicijoje neturi būti aukščiau nei x = 52 cm matuojant atstumą nuo grindų“. Perkančioji organizacija taip pat pažymėjo, kad „ginčo su tiekėju dėl pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms metu (2019 m. gruodžio mėn.) paaiškėjo, kad panašių parametrų įranga kaip ir siūloma tiekėjo yra instaliuota vienoje iš ligoninių. Pabendravus su minėtos ligoninės specialistais dėl rentgeno naudojimo, paaiškėjo, kad aparatas yra nepatogus naudoti, nes operacijos metu reikia kelti operacinį stalą vien tik tam, kad po stalu tilptų C lankas“. 2020-03-06 Apex Perkančiajai organizacijai pateikė pretenziją, kurioje nurodė, kad tiekėjo siūloma prekė atitinka minėtus minimalius C lanko aukščio parametrus, nors jų ir nebuvo reikalaujama Pirkime Nr. 1. 2020-03-13 Perkančioji organizacija Apex nurodė, kad „Viešojo pirkimo komisija atsakys į <...> 2020-03-06 pateiktą pretenziją dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, kaip ir 2020-02-19 pateikta pretenzija, gavusi VPT vertinimo dėl šio pirkimo nutraukimo išvadą“. 2020-03-20 Perkančioji organizacija Apex nurodė, kad „<...> atsižvelgiant į 2020-03-19 gautą VPT atsakymą dėl vykdyto viešojo pirkimo <...>, laikome, kad pirkimo procedūros yra nutrauktos“. Dėl atsakymo į 2020-03-06 Apex pretenziją. Perkančioji organizacija, gavusi 2020-03-06 Apex pretenziją, 2020-03-13 pranešime tiekėjui pabrėžtinai nurodė, kad šios pretenzijos dalykas ir pagrindas yra tie patys kaip ir 2020-02-19 Apex pretenzijoje. Tarnyba nesutinka su tokia Perkančiosios organizacijos pozicija ir pažymi, kad 2020-02-19 pretenzijoje buvo ginčijamas pats Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies nutraukimo faktas, Perkančiajai organizacijai nenurodant jokių svarių argumentų tokiam svarbiam sprendimui pagrįsti. Tuo tarpu 2020-03-06 pretenzijoje buvo ginčijami Perkančiosios organizacijos pateikti paaiškinimai, argumentai dėl priimto sprendimo nutraukti Pirkimo Nr. 1 procedūras. Nepaisant to, kad Perkančioji organizacija nurodė atsakysianti į 2020-03-06 Apex pretenziją gavusi Tarnybos vertinimo išvadą, Perkančioji organizacija į minėtą pretenziją neatsakė, tačiau tiekėjui Apex pateikė lakonišką pranešimą, iš kurio galima spręsti, neva Tarnyba neprieštaravo Perkančiosios organizacijos priimtam sprendimui nutraukti Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies procedūras. Pažymėtina, jog Tarnyba 2020-03-19 raštu 4S-278 informavo Perkančiąją organizaciją, kad „atsižvelgdama į tai, kad dėl 2020-03-16 Lietuvoje įvesto karantino, susidarius ekstremaliai situacijai valstybinėms ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigoms būtina sutelkti materialinius ir žmogiškuosius išteklius, siekiant išvengti darbo sutrikimų, galinčių turėti neigiamos įtakos įstaigos funkcionavimui, jos teikiamoms paslaugoms visuomenei, Viešųjų pirkimų tarnyba <...> informuoja, kad VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės <...> vykdyto viešojo pirkimo „Medicininė įranga“ <...> objekto dalies Nr. 1 „Mobilus rentgeno aparatas su C lanku“ vertinimo neatliks“. Tarnyba konstatuoja, kad Perkančiajai organizacijai tiekėjui pateikus tokį konkrečios informacijos stokojantį pranešimą, Apex galimai buvo suklaidinta ir dėl to buvo pažeista šio tiekėjo galimybė ginti savo teises. Pažymėtina, kad Tarnybai priėmus sprendimą neatlikti Pirkimo Nr. 1 vertinimo, Perkančiosios organizacijos pareiga vykdyti imperatyvias Įstatymo nuostatas neišnyko, t. y. Perkančioji organizacija privalėjo pateikti atsakymą į 2020-03-06 Apex pretenziją, tačiau šios pareigos nevykdė ir tuo pažeidė Įstatymo 103 str. 3 d. įtvirtintos nuostatos reikalavimus bei Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą. Dėl Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies nutraukimo pagrindo. Perkančioji organizacija, grįsdama Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies procedūrų nutraukimą kaip pagrindinį argumentą pateikia tą aplinkybę, kad Pirkimo Nr. 1 dokumentuose nebuvo nustatytas reikalavimas C lanko rentgeno vamzdžio aukščio reguliavimo riboms, todėl Perkančioji organizacija, vykdydama Pirkimą Nr. 1, negalėjo įsitikinti, ar pasiūlytos prekės atitiks Perkančiosios organizacijos poreikius, t. y. ar C lankas galės būti nuleidžiamas pakankamai žemai, kad aukščiausiai esanti jo apatinė dalis (ne daugiau kaip 52 cm) tilptų po operaciniu stalu. Tarnyba 2020-09-11 raštu Nr. 4S-810 (toliau – Raštas) kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, prašydama nurodyti, ar Perkančioji organizacija, prieš priimdama sprendimą nutraukti Pirkimo Nr. 1 pirmąją pirkimo dalį, patikrino, ar tiekėjo Apex siūlomos prekės „Eurocolumbus Alien X“ (toliau – Alien X) C lanko rentgeno vamzdis žemiausioje pozicijoje yra ne aukščiau nei 52 cm matuojant atstumą nuo grindų, o taip pat – kaip Perkančioji organizacija įsitikino, kad kitoje ligoninėje naudojamo rentgeno aparato „Eurocolumbus Alien E“ (toliau – Alien E) C lankas ir tiekėjo Apex pasiūlyme nurodyto rentgeno aparato C lankas yra tokių pačių aukščio parametrų. Perkančioji organizacija atsakydama į Tarnybos Raštą 2020-09-25 rašte SD-2306 teigė, kad „kilus ginčui dėl Pirkimo <...>, UAB „Apex medicus“ pateikė video medžiagą ir nurodė, kad demonstruoja kitoje ligoninėje instaliuotą Alien E serijos aparatą, identišką pasiūlytam Alien X įrenginiui. Video medžiaga buvo pateikta teismui vertinti“. Perkančioji organizacija taip pat nurodė, kad „pabendravus su minėtos ligoninės specialistais <...> paaiškėjo, kad aparatas yra nepatogus naudoti, nes operacijos metu reikia kelti operacinį stalą vien tik tam, kad po stalu tilptų C lankas“. Tarnyba pažymi, kad teisminis ginčas tarp Perkančiosios organizacijos ir Apex kilo dėl visiškai kito, su C lanko aukščio reguliavimu visiškai nesusijusio, Techninės specifikacijos Nr. 1 parametro, t. y. tiekėjas teisme ginčijo Perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti jo pasiūlymą kaip neatitinkantį Techninės specifikacijos Nr. 1 9.1 punkto c papunkčio „vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu“ reikalavimo. Taip pat pažymėtina, kad teismo sprendime nėra nurodyta, koks rentgeno aparatas buvo demonstruojamas – Alien X ar Alien E. Analizuojant teismo sprendimą, darytina išvada, kad buvo vertinamas pačios vaizdų peržiūros technologijos veikimas, neatsižvelgiant į kitus Alien X ar Alien E rentgeno aparatų panašumus ar skirtumus, todėl nagrinėjamu atveju nėra svarbu, ar lygiai ta pati technologija buvo demonstruojama veikiant Alien X ar Alien E rentgeno aparatui. Tuo tarpu vertinant tik vizualiai, akivaizdžiai matosi, kad Alien X ir Alien E rentgeno aparatų dizainas ir, galimai, išmatavimai skiriasi. Vertinant Pirkimo Nr. 1 dokumentus ir Perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus, darytina išvada, kad Perkančioji organizacija nedėjo pakankamų pastangų viešajam pirkimui išsaugoti. Perkančioji organizacija teigia, kad ta aplinkybė, jog tam tikrų parametrų nebuvo nustatyta Techninėje specifikacijoje Nr. 1 reiškia, jog ji neturi teisės prašyti tiekėjų įrodyti atitikimą tokiems reikalavimams. Vis dėlto, labai tikėtina, kad pasiekus tokią viešojo pirkimo stadiją, kai yra nustatomas galimas laimėtojas, toks tiekėjas dažniausiai bus suinteresuotas pateikti net ir papildomą informaciją, jeigu jo siūloma prekė tenkina reikalavimus, kurie viešojo pirkimo dokumentuose nebuvo nustatyti. Pažymėtina, kad nagrinėjamo Pirkimo Nr. 1 atveju būtent tokia situacija ir buvo susiklosčiusi – tiekėjas Apex, kurio pasiūlymas buvo nustatytas laimėtoju, 2020-03-06 pateiktoje pretenzijoje tvirtino, kad atitinka net ir naujus Perkančiosios organizacijos sugalvotus kriterijus, kurie nebuvo nustatyti pirminėse Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies sąlygose (Techninėje specifikacijoje Nr. 1). Pažymėtina, kad Įstatymo 29 str. 3 d. įtvirtinta teisė nutraukti viešąjį pirkimą iki sutarties sudarymo nėra absoliuti, t. y. tam, kad perkančioji organizacija galėtų pasinaudoti teise savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo procedūras, turi atsirasti aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Jeigu perkančiosios organizacijos turėtų absoliučią diskreciją nutraukti pirkimus, akivaizdu, kad nebūtų išvengta piktnaudžiavimo ir galimo tam tikrų tiekėjų protegavimo. Akcentuotina ir LAT praktika: „Kasacinio teismo praktikoje dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pirkimo procedūras teisėtumo nurodyta, kad teismas, spręsdamas tokio pobūdžio ginčą, pirmiausia atsižvelgia į tokio sprendimo išimtinį (lot. ultima ratio) pobūdį, objektyvias priežastis (o ne subjektyvų jų vertinimą), lėmusias VPĮ <...> nuostatų taikymą, bei perkančiosios organizacijos galimybes ir pastangas išsaugoti atitinkamo viešojo pirkimo teisinius santykius. Šis vertinimas atliekamas visų bylai reikšmingų aplinkybių pagrindu tiekėjų pažeistų teisių gynybos veiksmingumo principo ir iš jo turinio išplaukiančių tiekėjų teisių bei peržiūros institucijų pareigų kontekste. Tokio perkančiosios organizacijos sprendimo teisėtumo vertinimui taip pat svarbus perkančiosios organizacijos intereso ginčo pirkimu egzistavimas, t. y. ar suinteresuotumas pirkimo objektu išliko ar ne (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013)“. Apibendrinant Įstatymo, LAT praktikos ir faktinių aplinkybių visumą, darytinos šios išvados: - Perkančiosios organizacijos poreikis nutraukti Pirkimo Nr. 1 pirmąją pirkimo dalį atsirado dėl subjektyvių aplinkybių, kurios Perkančiajai organizacijai buvo žinomos dar iki viešojo Pirkimo Nr. 1 procedūrų pradžios (t. y. ligoninės patalpose esančių operacinių stalų aukštis, ergonomikos reikalavimai ir pan.), todėl negalėtų būti laikomos aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti ir kuriomis būtų pateisinamas Pirkimo Nr. 1 procedūrų nutraukimas. - Perkančioji organizacija turėjo galimybes išsaugoti Pirkimą Nr. 1, kadangi Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies laimėtojas Apex demonstravo akivaizdų norą bendradarbiauti ir teikti reikiamą informaciją Perkančiajai organizacijai, tačiau Perkančioji organizacija nerodė pastangų ir noro išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius. - Suinteresuotumas Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies objektu išliko, kadangi nutraukusi minėtąjį pirkimą, Perkančioji organizacija pradėjo vykdyti Pirkimo Nr. 2 procedūras dėl to paties pirkimo objekto. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija Pirkimo Nr. 1 procedūrų nutraukimą grįsdama subjektyviomis aplinkybėmis, kurios negalėjo būti laikomos aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti, pažeidė Įstatymo 29 str. 3 d. ir Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą, o taip pat – tiekėjo Apex, pateikusio Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies reikalavimus tenkinantį pasiūlymą, teisėtus lūkesčius sudaryti pirkimo sutartį. |  |
|  | Įstatymo 17 str. 1 d., Įstatymo 17 str. 3 d., Įstatymo 37 str. 3 d. |
| Kaip konstatuota aukščiau, Perkančiajai organizacijai nutraukus Pirkimo Nr. 1 pirmąją pirkimo dalį, poreikis įsigyti mobilų rentgeno aparatą su C lanku neišnyko. Dėl šios priežasties Perkančioji organizacija, pakoregavusi ankstesnio pirkimo techninius reikalavimus įsigyjamai prekei, paskelbė Pirkimą Nr. 2. Vykdant Pirkimą Nr. 1 pirmojoje pirkimo dalyje buvo gauti 4 pasiūlymai, tačiau tik du iš jų atitiko nustatytus parametrus. Pažymėtina, kad jeigu teismas nebūtų įpareigojęs Perkančiosios organizacijos į pirkimo procedūras grąžinti tiekėją Apex, Pirkimo Nr. 1 pirmojoje pirkimo dalyje būtų likęs vienas tiekėjas – UAB „Arbor Medical Corporation LT“, kuris buvo pripažintas laimėtoju vykdant Pirkimo Nr. 2 procedūras, t. y. buvo vienintelis tiekėjas atitinkantis nustatytus techninius reikalavimus. Dėl konkurencijos rinkoje vykdant Pirkimą Nr. 2. Pirkimo Nr. 2 techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija Nr. 2) Perkančioji organizacija nustatė naujus parametrus, įskaitant, bet neapsiribojant, C lanko rentgeno vamzdžio aukštį žemiausioje pozicijoje, matuojant atstumą nuo grindų (≤ 52 cm), t. y. parametrą kurio nenustatymu Techninėje specifikacijoje Nr. 1 buvo grindžiamas Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies nutraukimas. Tarnyba Rašte Perkančiosios organizacijos prašė pateikti dokumentus, įrodančius, kad Perkančioji organizacija atliko rinkos tyrimą, siekdama nustatyti, kiek rinkoje yra Pirkimo Nr. 2 Techninės specifikacijos Nr. 2 reikalavimų visumą atitinkančių prekių ir nurodyti bent du konkrečių prekių pavadinimus, modelius bei konkrečias jų specifikacijas, atitinkančias Pirkimo Nr. 2 visus Techninėje specifikacijoje įtvirtintus reikalavimus. Perkančioji organizacija Tarnybai nurodė, kad nustatytus reikalavimus atitinka Philips Veradius (šią prekę tiek Pirkime Nr. 1, tiek Pirkime Nr. pasiūlė UAB „Arbor Medical Corporation LT“) ir GE OEC Elite. Tarnyba, siekdama įsitikinti Perkančiosios organizacijos pateiktų duomenų teisingumu, kreipėsi UAB „Tradintek“, kuri yra GE Healthcare oficialus atstovas Lietuvoje. UAB „Tradintek“ nurodė, kad rentgeno aparatas GE OEC Elite neatitinka šių Pirkimo Nr. 2 techninės specifikacijos reikalavimų: Eil. Nr.; Parametrai; Reikalaujamos parametrų reikšmės; Perkančiosios organizacijos Tarnybai nurodytos GE OEC Elite parametrų reikšmės; UAB „Tradintek“ Tarnybai nurodytos GE OEC Elite parametrų reikšmės. 2.3; C lanko rotacija; ≥ ±200°; 225°; +/- 180°. 6.6; Dinaminis diapazonas; ≥ 95 dB; 106 dB; 87 dB. 9.3 c; Vaizdų išsaugojimas: Rašymas į CD (arba DVD) diskus.; Būtina; Yra; OEC Elite sistema vaizdus įrašo į USB laikmenas. Tarnyba pakartotinai kreipėsi į Perkančiąją organizaciją, kad ji paaiškintų šiuos neatitikimus: Dėl 2.3 punkto reikalavimo. Perkančioji organizacija, nurodė kad GE OEC Elite C lankas gali rotuoti dvejuose mazguose ir pateikė nuorodas į vaizdo įrašus, kuriuose demonstruojama, kaip rotuoja C lankas. Tarnyba nustatė, kad gamintojo tinklalapyje šios dvi funkcijos įvardijamos kaip dvi atskiros, t. y. orbitalinė rotacija (Max Orbital Rotation 178° (9") and 181° (12")) ir „vartymas“ (Efficient positioning with 90°/180° flip flop). Dėl 6.6 punkto reikalavimo. Perkančioji organizacija nurodė, kad „<...> GE OEC Elite CFD įrenginys apdoroja daugiau nei 65000 pilkų atspalvių“. „Pilkų atspalvių kiekis yra dinaminio diapazono charakteristika tiesiogiai proporcinga dB. Ekvivalentų lenteles galima rasti viešai prieinamuose šaltiniuose“. Pažymėtina, kad pačiame Perkančiosios organizacijos nurodytame šaltinyje nurodyta, jog yra pateikiamas potencialus dinaminis diapazonas (Potential Dynamic Range). Sąvoka „potencialus“ reiškia „galimas, galintis pasireikšti esant tam tikroms sąlygoms“. Tai reiškia, kad nurodytos reikšmės nėra visiškai tikslios, o Perkančiosios organizacijos GE OEC Elite dinaminio diapazono pateikti duomenys yra išvestiniai, nepatvirtinti oficialaus gamintojo. Dėl 9.6 p. c papunkčio reikalavimo. Perkančioji organizacija nurodė, kad „<....> nebuvo keliamas reikalavimas, jog įrenginys būtų būtinai integruotas. GE OEC Elite aparatas gali būti komplektuojamas ir su papildomu DVD diskų įrašymo įrenginiu“. Tarnyba sutinka, kad rentgeno aparato komplektavimas su papildomu įrašymo įrenginiu atitiktų Pirkimo Nr. 2 9.3 p. c papunkčio reikalavimus. Įvertinus pateiktus paaiškinimus dėl nurodytų neatitikimų, daroma išvada, kad nors rentgeno aparatas ir gali būti komplektuojamas su papildomu įrašymo įrenginiu, Perkančioji organizacija neįrodė, jog rinkoje egzistuoja bent dvi Pirkimo Nr. 2 Techninės specifikacijos Nr. 2 reikalavimų visumą atitinkančios prekės. Dėl techninių reikalavimų įsigyjamai prekei susiaurinimo Pirkime Nr. 2. Analizuojant Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies ir Pirkimo Nr. 2 techninių specifikacijų reikalavimus, matyti, kad antrajame pirkime tam tikri parametrai buvo pakeisti juos dar labiau susiaurinant ir, kaip minėta, vietoje dviejų pirkimo dokumentų reikalavimus atitinkančių pasiūlymų (Pirkimo Nr. 1 pirmojoje pirkimo dalyje) buvo gautas tik vienas tinkamas pasiūlymas (Pirkime Nr. 2): Eil. Nr.; Reikalaujamas parametras; Pirkimo Nr. 1 pirmoji pirkimo dalis; Pirkimas Nr. 2; UAB „Arbor Medical Corporation LT“ siūlomo Philips Veradius Unity techniniai parametrai. 1.; C lanko svoris; Netaikoma; ≤ 350 kg; 346 kg. 2.; C lanko rentgeno vamzdžio aukštis žemiausioje pozicijoje, matuojant atstumą nuo grindų; Netaikoma; ≤ 52 cm; 50 cm. 3.; Filtravimas (bendrojo filtro storis); ≥ 3 mm Al; ≥ 5 mm Al; 6,75 mm. 4.; Kolimavimo sistema; Būtina (su galimybe atlikti kolimavimą, nenaudojant rentgeno spinduliuotės); Būtina: Rainelės tipo kolimatorius; Plyšinio tipo kolimatorius; Virtualus kolimavimas nenaudojant rentgeno spinduliuotės; Galima pozicionuoti užraktus ar reguliuoti diafragma paskutinėje rentgeno nuotraukoje (Paskutinio vaizdo užlaikymas), kadangi galima užraktus ar diafragma pozicionuoti neatliekant fluoroskopijos.. 5.; Detektoriaus raiška; ≥ (1500 x 1400) taškų; ≥ (1548 x 1420) taškų; 1560 x 1420 taškų. 6.; Dinaminis diapazonas; Netaikoma; ≥ 95 dB; 96 dB. 7.; Vaizdų apdorojimo galimybės; Vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu; Vaizdo padidinimas kadrų ir CINE vaizdų peržiūros metu (visos serijos stebėjimui padidintame vaizde); Priartinimas ir judėjimas (2x padidinimas realiuoju laiku, laisvai perkeliamas i bet kuria statinio vaizdo dalį ar dinaminių Cine vaizdų peržiūros metu).. Atsižvelgiant į nurodytus pakeitimus, Tarnyba konstatuoja, kad Techninės specifikacijos Nr. 2 reikalavimai buvo susiaurinti tiek, kad UAB „Arbor Medical Corporation LT“ siūlomas rentgeno aparatas Philips Veradius Unity beveik identiškai atitiko Techninėje specifikacijoje Nr. 2 nustatytus reikalavimus. Sistemiškai vertinant Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies nutraukimo priežastis bei vėliau atliktus pakeitimus vykdant Pirkimą Nr. 2, o taip pat tai, kad Perkančioji organizacija neįrodė rinkoje egzistuojant daugiau Techninėje specifikacijoje Nr. 2 nustatytus reikalavimus atitinkančių prekių, darytina išvada, kad Pirkimo Nr. 2 Techninės specifikacijos Nr. 2 reikalavimai dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją ir dėl to buvo sudarytos palankesnės sąlygos tiekėjui UAB „Arbor Medical Corporation LT“ laimėti Pirkimą Nr. 2. Tokiu būdu Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 17 str. 3 d., 37 str. 3 d. ir Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą. |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

IV dalis. Sprendimas

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, Tarnyba konstatuoja, kad Pirkimo Nr. 1 pirmoji pirkimo dalis buvo nutraukta pažeidžiant Įstatymo nuostatas, o Pirkimo Nr. 2 Techninės specifikacijos Nr. 2 reikalavimai pernelyg apribojo tiekėjų konkurenciją ir, sprendžiant pagal šio vertinimo metu nustatytas aplinkybes, buvo pritaikyti konkrečiam tiekėjui. Atsižvelgiant į tai, kad rentgeno aparatas pagal Pirkimo Nr. 2 pagrindu su UAB „Arbor Medical Corporation LT“ 2020-05-18 sudarytą sutartį Nr. LS-105 jau yra pristatytas Perkančiajai organizacijai, Tarnyba apsiriboja Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 vertinimu.

Pastabos

Perkančioji organizacija 2020-09-25 rašte SD-2306 Tarnybai nurodė, kad „C lanko rotacijos intervalo reikšmės nustatytos atsižvelgiant į rinkoje esančių aparatų parametrus. Platesnė C lanko intervalo apimtis palyginus su siauresniu rotacijos kampu leidžia atlikti skirtingus radiografinius tyrimus operacijos metu nekeičiant paciento pozicijos“. Iš Perkančiosios organizacijos pateikto paaiškinimo galima daryti išvadą, kad Perkančiajai organizacijai yra svarbu, kad C lanko rotacijos intervalas būtų pakankamai platus, o jo ribos nustatytos atsižvelgiant į rinkoje esančias tokio tipo prekes. Tiek Pirkimo Nr. 1 pirmosios pirkimo dalies, tiek Pirkimo Nr. 2 techninėse specifikacijose buvo nustatytas reikalavimas, kad C lanko rotacija turi būti ≥ (-50 iki +90)°. Pirkimo Nr. 1 pirmojoje pirkimo dalyje tiekėjo „Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas“ pasiūlymas buvo atmestas vien tik tuo pagrindu, kad šio tiekėjo siūlomos prekės C lanko orbitalinė rotacija yra ≥ (-48 iki +93)°. Akivaizdu, kad skirtumas tarp reikalaujamų ir siūlomų ribinių reikšmių yra itin menkas. Pažymėtina ir tai, kad siūlomos prekės suminis C lanko rotacijos intervalas yra 1° platesnis nei reikalaujamas minimalus. Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija akcentuoja platesnę C lanko rotacijos intervalo apimtį, konkrečios apatinės ir viršutinės rotacijos ribos nustatymas galimai yra ydingas ir ribojantis konkurenciją. Manytina, kad Perkančioji organizacija turėjo nustatyti tik konkrečią minimalią rotacijos reikšmę (pvz., 140°) arba – kad konkreti rotacijos reikšmė turi būti pasiekta tam tikrose ribose (pvz., C lanko rotacija turi sudaryti 140° intervale nuo -120° iki +120°).

| Direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas | Jovita Petkuvienė |
| --- | --- |

M. Knopkus, tel. (8 5) 219 7042, el. p. Mindaugas.Knopkus@vpt.lt

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

CVP IS pranešimas Nr. 7526691.

„Seno tipo ankstesnės kartos rentgeno diagnostinėse sistemose dėl naudotų rentgeno spinduliuotės ir vaizdo gavimo sistemų technologinių apribojimų buvo naudojama nuolatinio tipo rentgenoskopija, kai tyrimo metu rentgeno spinduliuotė yra nuolatinio pobūdžio. Siekiant sumažinti pacientui ir personalui tenkančią rentgeno spinduliuotės dozę, naujos kartos moderniuose rentgeno diagnostiniuose aparatuose naudotą nuolatinę rentgenoskopiją pakeitė pulsinė rentgenoskopija. Rentgeno generatoriui veikiant pulsiniu režimu, gaunama geresnė vaizdų kokybė, ženkliai (iki kelių kartų) sumažinama pacientui ir personalui tenkanti apšvita. Atliekant dinaminius rentgenoskopijos tyrimus ar manipuliacijas rentgeno apšvitos lauke gali būti naudojamas didelis (iki 20-30 kartų per sekundę) pulsų kitimo greitis, kas leidžia sumažinti apšvitą ir pagerinti gaunamo rentgenologinio vaizdo kokybę. Todėl nuolatinė rentgenoskopija nėra naudojama. Įstaigos personalas, atlikdamas rentgeno diagnostinį tyrimą, privalo vadovautis Lietuvos higienos normos HN31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje" 69 straipsnio nuostatomis: „Licencijos turėtojas turi užtikrinti, kad rentgenodiagnostikos procedūroms būtų naudojami optimalūs rentgenodiagnostinės įrangos parametrai, kad paciento apšvita būtų kaip įmanoma mažesnė, o vaizdo kokybė būtų tokia, kokios reikia diagnostinei informacijai gauti. Ypatingas dėmesys turi būti skirtas vaikų, kompiuterinės tomografijos, intervencinės radiologijos bei mamografijos tyrimams“, tokiu būdu nuolatinės rentgenoskopijos režimo naudojimas galiojančiais teisės aktais yra ribojamas ir nėra kliniškai pagrįstas jokioms procedūroms, jei yra galimybė naudoti pažangesnį pulsinės rentgenoskopijos metodą, siekiant pacientui ir personalui tenkančią rentgeno spinduliuotės dozę sumažinti iki minimumo.“.

2019-08-30 protokolas Nr. 4.

LAT 2016 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016.

LAT 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje  Nr. e3K-7-23-248/2017.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“.

„Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per 6 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos“.

2020-09-20 protokolas Nr. 7.

2019-10-02 protokolas Nr. 10.

2020-01-24 protokolas Nr. 15.

2020-01-31 pretenzija Nr. 20200131, CVP IS pranešimo Nr. 7950466.

2020-02-03 CVP IS pranešimas Nr. 7955287.

2020-02-03 protokolas Nr. 19.

Matyt prie kai kurių CVP IS pranešimų reiktų datų, nes ne visur tekste datą rašom. Sutikrinti. 2020-02-06 CVP IS pranešimas Nr. 7965516.

CVP IS pranešimas Nr. 8005104.

CVP IS pranešimas Nr. 8058016.

CVP IS pranešimas Nr. 8076300.

CVP IS pranešimas Nr. 8097628.

CVP IS pranešimas Nr. 8076300.

2019 m. gruodžio 12 d. Kauno apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-2190-657/2019.

https://www.medicalexpo.com/prod/eurocolumbus/product-68427-942410.html; https://www.medicalexpo.com/prod/eurocolumbus/product-68427-942651.html.

2020-02-26 raštas Nr. SD-462.

„Bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties) sudarymo ar projekto konkurso laimėtojo nustatymo perkančioji organizacija turi teisę savo iniciatyva nutraukti pradėtas pirkimo ar projekto konkurso procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, ir privalo tai padaryti, jeigu buvo pažeisti šio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatyti principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti“.

LAT 2017 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-437-916/2017.

Perkančioji organizacija 2020-02-26 rašte Nr. SD-462 nurodo, kad „operacijų metu chirurgo naudojami instrumentai turi būti ne žemiau sulenktos 90 laipsniu rankos alkūnės ir ne aukščiau 5 cm alkūnės lygio“ ir nurodo informacijos šaltinį: Ergonomic assessment of optimum operating table height for hand-assisted laparoscopic surgery https://www.researchgate.net/publication/51404389_Ergonomic_assessment_of_optimum_operating_table_height_for_hand-assisted_laparoscopic_surgery.

2020-03-06 UAB „Apex Medicus“ pretenzija.

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“.

„Planuojant pirkimus ir jiems rengiantis negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme nustatytos tvarkos taikymo ar dirbtinai sumažinti konkurenciją. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams“.

„Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų“.

Techninės specifikacijos Nr. 2 2.10 p.

Viršutinio mazgo: https://www.youtube.com/watch?v=o8tBGs8A_r4&feature=emb_logo, apatinio mazgo: https://www.youtube.com/watch?v=y8s6R1tYtDo&feature=emb_logo

https://www.gehealthcare.com/products/surgical-imaging/oec-elite

https://tahealthcaregroup.com/wp-content/uploads/2020/03/GE-OEC-Elite-CFD.pdf

https://www.outdoorphoto.co.za/blog/bit-depth/amp/

https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Potencialus

https://jayxray.com/x-rays/c-arm-buyers-guide/c-arm-comparison/oec-elite-cfd-vs-oscar-15-fd/