VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

VERTINIMO IŠVADA

| VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninei Žiniai Plungės rajono savivaldybės administracijai | 2023-07-26 Į 2023-06-28 | Nr. Nr. | 4S-838 (7.4Mr) V3-265 |
| --- | --- | --- | --- |

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir Pirkimų ir koncesijų priežiūros vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu VPT direktoriaus 2023 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 1S-44,  savo iniciatyva atliko VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) vykdyto viešojo pirkimo dalinį vertinimą.

I dalis. Bendra informacija

| Pirkimo* pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti paraišką/pasiūlymą) data/sutarties pavadinimas, data, numeris | „Lazeris venų varikozės, proktologijos procedūroms atlikti ir priemonės lazeriui“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbtas 2022 m. gruodžio 4 d., pirkimo Nr. 640228) (toliau – Pirkimas) / 2023 m. birželio 14 d. viešojo prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. F3-44/2023 |
| --- | --- |
| Pirkimo vykdymo/sutarties sudarymo teisinis pagrindas | Įstatymas (redakcija nuo 2022-07-12 iki 2022-12-29) |
| Pirkimo rūšis pagal vertės ribas ir pirkimo būdas | Tarptautinis pirkimas, atviras konkursas |
| Planuota (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) ir faktinė pirkimo/sutarties vertė Eur be PVM | Planuota Pirkimo vertė – 50 000,00 EUR be PVM, faktinė Pirkimo vertė – 46 900,00 EUR be PVM. |
| Tiekėjo/koncesininko (su kuriuo sudaryta sutartis) pavadinimas, juridinio asmens kodas | UAB „Skirgesa“, juridinio asmens kodas 234449420 |
| Pirkimo/sutarties vertinimo apimtys/etapas | Dalinis vertinimas dėl Pirkimo laimėtojo pasiūlymo atitikties techninės specifikacijos reikalavimams / po pirkimo sutarties sudarymo ir įvykdymo |
| Jei pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis – projekto pavadinimas, projektą administruojanti institucija | – |
| Jei dėl pirkimo/sutarties vyksta teismo procesas arba ginčas nagrinėjamas ikiteisminės institucijos, nurodyti ieškinio (skundo) dalyką, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, nagrinėjimo stadiją: – |  |

*viešasis pirkimas/pirkimas, atliekamas gynybos ir saugumo srityje/pirkimas, atliekamas vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų/įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimas/koncesija.

II dalis. Vertinimo apimtyje nustatyti pažeidimai

|  | Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, 45 straipsnio 1 dalies 1 punktas |
| --- | --- |
| Perkančiosios organizacijos Pirkimo komisija patvirtino Pirkimo dokumentus 2022 m. gruodžio 1 d. posėdžio metu (protokolas Nr. 1). Perkančioji organizacija Pirkime gavo 4 tiekėjų pasiūlymus, o laimėtoju buvo nustatytas mažiausią kainą pasiūlęs tiekėjas UAB „Skirgesa“ (toliau – Tiekėjas). Nagrinėjant vertinimui pateiktus Pirkimo dokumentus, matyti, kad Perkančiosios organizacijos Pirkimo komisija priėmė sprendimą pripažinti, kad Tiekėjo pasiūlymas atitinka Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjo pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu Pirkimą. Analizuojant Tiekėjo pateiktą pasiūlymą, užpildytą siūlomų prekių techninę specifikaciją, bei prekių katalogą ir naudojimo instrukciją, Tarnyba nustatė, kad Tiekėjo pasiūlyme buvo pateikta ne visa būtina informacija, kuri leistų pripažinti, kad Tiekėjo pasiūlymas visa apimtimi atitinka Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus. Vertinimo metu nustatyti tokie Tiekėjo pasiūlymo trūkumai: 2. Radialinis šviesolaidinis venų zondas 600μm ir 400μm Eil. Nr.; Parametras; Reikalaujama parametro reikšmė; Nustatytas trūkumas Tiekėjo pasiūlyme. 4.; Šviesolaidžio antgalio technologinis išpildymas; Būtina: Šviesolaidžio antgalis sulietas su šviesolaidžiu stiklas su stiklu technologija.; Tiekėjas pasiūlyme nurodė, kad atitinka šį reikalavimą, tačiau pateiktame kataloge (14 psl.), nurodyta tik „Silica capillary dome OD 1000μm“. Tarnybos vertinimu, toks techninis aprašymas neįrodo, kad taikoma „stiklas su stiklu“ technologija, tačiau pažymi tai, kad Tiekėjo siūlomas šviesolaidžio antgalis yra iš silicio ir jo skersmuo yra 1000 μm.. 5.; Ilgis; Būtina: ≥2.5 m; Tiekėjo pateiktame kataloge nurodyta (13 psl.), kad 400 μm zondo ilgis yra 2.6 m su 20 cm paklaida. Tai reiškia, kad ilgis gali būti 2.4 m ir tokiu atveju neatitiktų Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimo.. 6.; Specialus šviesolaidžio žymėjimas; Būtina: Pirmi 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėti kas 1 cm, papildomas žymėjimas kas 10 cm.; Tiekėjo pateiktame kataloge nėra aiškus šviesolaidžio žymėjimas. 600 μm zondo atveju papildomas žymėjimas kas 10 cm yra, tačiau pagal pateiktą paveikslą negalima įsitikinti, ar pirmi 100 cm nuo šviesolaidžio galo sužymėti kas 1 cm. 400 μm zondo atveju žymėjimas nėra aiškus iš esmės, kadangi gamintojo kataloge pateiktoje schemoje matavimai nėra aiškūs (Katalogo 13,14 psl.).. 9.; CE ženklinimas; Būtina; Tiekėjo pateiktame kataloge nėra nurodyta, ar 400 μm zondas turi CE ženklinimą.. Tarnyba pažymi, kad nustačius pirmiau aprašytus Tiekėjo pasiūlymo trūkumus, Perkančioji organizacija negalėjo pripažinti, kad Tiekėjo pasiūlymas atitinka Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimus. Analizuojant nustatytų trūkumų turinį, darytina išvada, kad pasiūlymo paaiškinti, patikslinti neįmanoma kitaip, nei pateikiant naujus dokumentus, įrodančius atitiktį Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimams. Tai reiškia, kad siekiant įrodyti Tiekėjo siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pasiūlymą reiktų keisti, papildyti iš esmės, kad pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus, o tai draudė Įstatymo 55 straipsnio 9 dalies nuostatos. Nagrinėjamu atveju Pirkimo komisija privalėjo vadovautis savo pačios patvirtintų Pirkimo sąlygų 13.1.4 punktu ir atmesti Tiekėjo pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tarnyba konstatuoja, kad pripažinusi laimėtoju Pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkantį pasiūlymą, Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą, 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. |

III dalis. Kiti nustatyti pažeidimai

|  | - |
| --- | --- |

IV dalis. Sprendimas

Perkančioji organizacija 2023 m. birželio 28 d. raštu Nr. V3-265 informavo Tarnybą, kad pirkimo sutartis su Tiekėju buvo sudaryta ir Pirkimu įsigytos prekės jau yra pristatytos. Perkančioji organizacija taip pat pateikė sutarties šalių pasirašytą priėmimo-perdavimo aktą Nr. GAB017839 bei PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 050690. Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo sutartis yra baigta vykdyti, Tarnyba tik konstatuoja vertinimo išvados II dalyje nustatytus pažeidimus.

Pastabos

–

| Direktorius | Darius Vedrickas |
| --- | --- |

Mindaugas Knopkus, tel. +370 690 24152, el. p. Mindaugas.Knopkus@vpt.lt

„Perkančioji organizacija užtikrina, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų.“

„1. Perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 55, 56 ir 57 straipsnių nuostatomis, laimėjusį nustato ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) pasiūlymas atitinka skelbime apie pirkimą, kvietime patvirtinti susidomėjimą ir pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, sąlygas ir kriterijus, atsižvelgiant ir į šio įstatymo 43 straipsnio, jeigu jis taikomas, nuostatas;“.

2023 m. vasario 22 d. protokolas Nr. 4.

2023 m. vasario 27 d. protokolas Nr. 5.

9. Vadovaudamasi šio įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos ar sąnaudų apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant susipažinimo su pasiūlymais metu užfiksuotos kainos ar sąnaudų. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis gali taisyti kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis, tačiau neturi teisės atsisakyti kainos ar sąnaudų sudedamųjų dalių arba papildyti kainą ar sąnaudas naujomis dalimis.