[image: image1.png]



VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBA

KONTROLĖS SKYRIUS

PIRKIMŲ VERTINIMO IŠVADA

2016 m. rugpjūčio    d. Nr. 4S-

Vilnius

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 8² straipsnio 1 dalies 2 punktu, įvertino VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės (toliau – Perkančioji organizacija) pateiktus dokumentus, susijusius su vykdomu viešuoju pirkimu.
I dalis. Bendra informacija
	Pirkimo pavadinimas, numeris (jeigu skelbtas), pirkimo paskelbimo (kvietimo pateikti pasiūlymą) data
	Medicinos ir slaugos priemonės, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2016 m. kovo 31 d., pirkimo Nr. 172845 (toliau – Pirkimas), Pirkimo dalis Nr. 75 „Vakuuminės priemonės“.

	Pirkimo būdas
	Atviras konkursas

	Planuojama (nenurodoma, jeigu pirkimas vertinamas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros) pirkimo sutarties vertė, su PVM/be PVM
	-


	Pirkimas finansuojamas ES lėšomis, projekto pavadinimas, Įgyvendinančioji institucija
	-

	Pirkimo vykdymo teisinis pagrindas (pirkimui taikomo įstatymo, supaprastintų pirkimų taisyklių redakcija)
	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (redakcija nuo 2016-01-01) (toliau – Įstatymas).

	Vertinimo apimtys/etapas
	Pirkimo dalies Nr. 75 vertinimas / Pirkimo procedūrų vertinimas po Pirkimo paskelbimo iki vokų atplėšimo procedūros.

	Dėl pirkimo vyksta teismo procesas (nurodyti ieškinio (skundo) dalykus, bylos šalių pavadinimus, ar taikomos laikinosios apsaugos priemonės, teisminio nagrinėjimo stadija, pvz., apygardos, apeliacinis teismas)
	-


II dalis. Vertinimo metu nustatyti pažeidimai
	1. 
	Įstatymo 25 straipsnio 2 dalis
 ir 3 straipsnio 1 dalis


	Pirkimo sąlygų, patvirtintų Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos 2016 m. kovo 25 d. posėdžio protokolu Nr. VPP-98, Pirkimo dalies Nr. 75 „Vakuuminės priemonės“ techninės specifikacijos 1 punkte nustatyta, kad „Sistema, susidedanti iš vienkartinės adatos, vienkartinio mėgintuvėlio ir vienkartinio laikiklio, turi būti vieno gamintojo, sudaryti nedalomą sistemą ir derėti tarpusavyje“.
Perkančiosios organizacijos 2016-06-21 rašte Nr. 12-1026 Tarnybai teigiama, kad „<...> pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų visuma nėra pritaikyta konkrečiam prekių tiekėjui ir perkančiosios organizacijos 75 pirkimo dalyje norimas įsigyti prekes gali pasiūlyti daugiau nei vienas tiekėjas“, tačiau Tarnyba, atlikusi nepriklausomą ekspertinį vertinimą, nustatė:
- 75.3. punkte numatytą reikalavimą atitinka vien tik gamintojo Becton, Dickinson and Company (toliau – BD) BD Vacutainer® Citrate 4,5 ml stiklinis mėgintuvėlis su Na citrato 0,105 M (3,2 %) tirpalu (gamintojo katalogo Nr. 367691). Tam, kad tiekėjai galėtų pateikti ne tik BD, bet ir Greiner Bio-One International GmbH (toliau – Greiner), kurią Lietuvoje atstovauja UAB Bioeksma ir UAB Diamedica, ar kitų gamintojų gaminamus vakuuminius mėgintuvėlius krešėjimo sistemos tyrimams, 75.3. punktas turi būti patikslintas, pvz., taip: „Vakuuminiai mėgintuvėliai krešėjimo sistemos tyrimams su Na citratu 3-4,5 ml, 0,105-0,109 M (3,2 %)“.
- 75.7. punkte nurodyto vakuuminio mėgintuvėlio genetiniams tyrimams aprašymas atitinka bendros BD ir QIAGEN įmonės PreAnalytiX GmbH gaminamo PAXgene kraujo RNR mėgintuvėlio (PAXgene® Blood RNA tubes, gamintojo katalogo Nr. 762165) aprašymą. PAXgene kraujo RNR mėgintuvėlis, kartu su tos pačios įmonės gaminamu nukleino rūgšties išgryninimo rinkiniu (PAXgene® Blood RNA kit) sudaro PAXgene kraujo RNR rinkinį (sistemą) ir gali būti naudojamas tik kartu su išgryninimo rinkiniu. Rinkinius, skirtus kraujo RNR stabilizavimui, taip pat gamina kitos įmonės (Thermo Fisher Scientific, Biomatrica), todėl Perkančioji organizacija turi pakoreguoti 75.7. punkto techninę specifikaciją, pvz., išbraukiant reikalavimą „užtikrinti intralastelinės RNR stabilumą ne mažiau 120 val., 4°C“ arba išskirti jį į atskirą Pirkimo dalį ar atskirą pirkimą;
- 75.9. punkte nurodytus vakuuminius mėgintuvėlius su krešėjimo aktyvatoriumi trombinu gamina tik BD (BD Vacutainer® Rapid Serum tubes 5 ml, gamintojo katalogo Nr. 368774, BD Vacutainer® Thrombin tubes 4,8 ir 6 ml, gamintojo katalogo Nr. 367817 ir Nr. 367811), todėl 75.9. punktas turėtų būti išskirtas į atskirą Pirkimo dalį ar atskirą pirkimą;
- 75.10. punkte nurodyti vakuuminiai mėgintuvėliai automatizuotam ENG tyrimui – 1,8 ml, su Na citratu (tinkantys analizatoriui Sedi-40) yra BD Vacutainer® Seditainer™ mėgintuvėliai (gamintojo katalogo Nr. 366673), kurie kartu su to paties gamintojo analizatoriais BD Sedi-20 ar BD Sedi-40 sudaro uždarą sistemą ENG tyrimui. Analogišką sistemą gamina Greiner, todėl 75.10. punktas turėtų būti patikslintas, nurodant Perkančiosios organizacijos turimų analizatorių, su kuriais bus lyginami tiekėjų siūlomi lygiaverčiai analizatoriai, komplektaciją, arba išskirtas į atskirą Pirkimo dalį ar atskirą pirkimą.
Atsižvelgdama į aplinkybę, kad Pirkimo dalies Nr. 75 „Vakuuminės priemonės“ techninės specifikacijos 75.3., 75.7., 75.9., 75.10. punktuose nustatytus reikalavimus atitinka tik vienas gamintojas BD ir tai, jog šios techninės specifikacijos 1 punkte nustatyta, kad „Sistema <...> turi būti vieno gamintojo, sudaryti nedalomą sistemą ir derėti tarpusavyje“, Tarnyba sprendžia, kad  Pirkimo dalies  Nr. 75 techninės specifikacijos reikalavimų visuma yra pritaikyta konkrečiam gamintojui ir diskriminuoja tiekėjus, nesuteikiant jiems galimybės siūlyti skirtingų gamintojų prekes pagal atskirus Pirkimo dalies  Nr. 75 techninės specifikacijos punktus.


III dalis Pastabos, į kurias perkančioji organizacija turėtų atsižvelgti vykdydama kitus pirkimus
	1. 
	Pirkimo sąlygų 4 priedo (Sutarties projektas) 2.4 punkte nustatyta, kad sutartyje nurodyti prekių įkainiai gali būti koreguojami pasikeitus kainų lygiui ir jie gali būti perskaičiuojami ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sutarties sudarymo dienos. Sutarties projekto 2.5 punkte nustatyta, kad sutarties šalis, inicijuojanti prekių kainos perskaičiavimą, turi pateikti Statistikos departamento arba kitos kompetentingos ir įgaliotos įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį panašių prekių kainų pokyčio dydį per atitinkamą laikotarpį, tačiau konkrečiai nenurodoma, kokia yra šio perskaičiavimo formulė, kiek procentų pasikeitus kainų lygiui bus atliekamas perskaičiavimas. 


IV dalis. SPRENDIMAS
Tarnyba, atsižvelgdama į nustatytus Įstatymo pažeidimus, nurodytus šios vertinimo išvados II dalyje, vadovaudamasi Įstatymo 82 straipsnio 2 dalies 6 punktu, įpareigoja Perkančiąją organizaciją:


1. pakeisti Pirkimo dalies Nr. 75 techninės specifikacijos nuostatas, neatitinkančias Įstatymo reikalavimų;

3. Įstatymo 27 straipsnio nustatyta tvarka patikslinti Pirkimo dokumentus;


4. raštu informuoti Tarnybą apie įpareigojimo įvykdymą ir pateikti tai įrodančių dokumentų kopijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 ir 15 straipsniais, nesutikę su Tarnybos sprendimu, Jūs galite jį apskųsti teismui šio įstatymo nustatyta tvarka.
	Vyriausiasis specialistas
	Edvard Malyško


Edvard Malyško, tel. (8 5) 216 3449, el. p. Edvard.Malysko@vpt.lt
2016-08-04
�  „Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų“; 


� „Perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras <...> būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo <...> skaidrumo principų; 





